## Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς - Πίνακες Συμμόρφωσης

Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων

στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.4.1 “Scientific Equipment and Instrument Procurement” (Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και οργάνων) το οποίο περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο: “Sustainable management of cross-border water resources” (Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων) και ακρωνύμιο AQUA-M ΙΙ, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»

Πίνακες Συμμόρφωσης

| Πίνακας Α. Σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας |
| --- |
| Α/Α είδους | Σύντομη Περιγραφή είδους | Μον. Μέτρ. | Πλήθος |  |
| 1 | Πλήρες σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας ανιόντων (F- , HCO3- , Cl- , NO2- , Br- , NO3- , PO43- , SO42-, BrO3) | Τεμ. | 1 |  |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| Σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας ανιόντων (F- , HCO3- , Cl- , NO2- , Br- , NO3- , PO43- , SO42-, BrO3), πλήρες, αποτελούμενο από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα με τα αντίστοιχα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| Αντλία έκλουσης. Προγραμματιζόμενη αντλία με λειτουργία ισοκρατικής έκλουσης και με όλα τα μέρη της που έρχονται σε επαφή με τα διαλύματα έκλουσης κατασκευασμένα από χημικά αδρανές πολυμερικό υλικό (π.χ. PEEK) χωρίς μεταλλικά στοιχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| Να λειτουργεί με σύστημα δύο εμβόλων και να περιλαμβάνει αυτόματο μηχανισμό έκπλυσης αυτών κατά την διάρκεια της λειτουργίας της | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει περιοχή ροής από 0.001 έως 10ml/min. | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει ακρίβεια ροής +/-2% ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει επαναληψιμότητα ροής 0.06% RSD ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει ανώτατη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 30 MPa (~4.350 psi). | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνει λειτουργίες ασφάλειας και αυτοδιάγνωσης βλαβών (σύστημα ανίχνευσης διαρροής διαλύτη, όρια μέγιστης πίεσης κτλ). | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από δοχείο ασφαλούς τοποθέτησης διαλυτών και από τουλάχιστον πέντε (5) φιάλες διαλυτών όγκου 1 λίτρου. | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από online σύστημα απαέρωσης του φέροντος εκλούτη τουλάχιστον πέντε (5) καναλιών ταυτόχρονης απαέρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Αυτόματος δειγματολήπτης. | ΝΑΙ |  |  |
| Nα έχει ρυθμιζόμενο όγκο έγχυσης από 0.1μl έως 500 μl τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα διαλύματα έκλουσης και το δείγμα να είναι κατασκευασμένα από χημικά αδρανές πολυμερικό υλικό (π.χ. PEEK) χωρίς μεταλλικά στοιχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εκτελεί έκπλυση της βελόνας με διαλύτη πριν και μετά την έγχυση. | ΝΑΙ |  |  |
| Η επιμόλυνση μεταξύ δειγματοληψιών να είναι 0.005% ή μικρότερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ακρίβεια όγκου έγχυσης 1% ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Επαναληψιμότητα όγκου έγχυσης 0.3% RSD ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εκτελεί έως 30 τουλάχιστον επαναληπτικές εγχύσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει δυνατότητα δειγματοληψίας από 100 τουλάχιστον φιαλίδια όγκου 1.5ml. | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από 500 φιαλίδια δείγματος 1.5 / 2.0 ml, με τα αντίστοιχα πώματα και διαφράγματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα θερμοστάτησης των στηλών. | ΝΑΙ |  |  |
| H θερμοστάτηση να γίνεται με εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Περιοχή ελέγχου θερμοκρασίας: από 10°C κάτω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος έως τουλάχιστον 100°C. | ΝΑΙ |  |  |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας: ±0.5°C ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Επαναληψιμότητα θερμοκρασίας: ±0.05°C ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει ικανότητα υποδοχής τουλάχιστον 6 στηλών μήκους 250 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| Ανιχνευτής αγωγιμότητας Κατάλληλος ανιχνευτής αγωγιμότητας για τη μέτρηση των ανιόντων και κατιόντων. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει κυψελίδα όγκoυ 0.25 μl και σταθεράς 25 μS・cm−1. | ΝΑΙ |  |  |
| Η κυψελίδα να είναι θερμοστατούμενη. | ΝΑΙ |  |  |
| Αυτόματη ρύθμιση τoυ μηδεvός. | ΝΑΙ |  |  |
| Περιoχή μέτρησης : από 0.01 έως 51000 μS*cm-1 τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| Απόκριση ρυθμιζόμεvη από 0.05 έως 10 sec. | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνεται μονάδα καταστολής αγωγιμότητας (suppressor) για μεγαλύτερη ευαισθησία στη μέτρηση των ανιόντων, με ικανότητα αυτόματης αναγέννησής της. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα παραγωγοποίησης μετά την στήλη, για ανίχνευση βρωμικών ιόντων σε χαμηλά όρια. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1 Να έχει κατάλληλη διάταξη ώστε διασφαλίζεται η ανίχνευση βρωμικών ιόντων σε όρια ανίχνευσης κάτω του 1 ppb, και να δοθούν τα κατάλληλα στοιχεία (εφαρμογή) του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 Να αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: Δύο αντλίες αντιδραστηρίων με λειτουργία ισοκρατικής έκλουσης και με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: Να λειτουργούν με σύστημα δύο εμβόλων και να περιλαμβάνουν αυτόματο μηχανισμό έκπλυσης αυτών κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους. Να έχουν περιοχή ροής από 0.001 έως 10ml/min. Να έχουν ακρίβεια ροής +/-2% ή καλύτερη. Να έχουν επαναληψιμότητα ροής 0.1% RSD ή καλύτερη. Να περιλαμβάνουν λειτουργίες ασφάλειας και αυτοδιάγνωσης βλαβών (σύστημα ανίχνευσης διαρροής διαλύτη, όρια μέγιστης πίεσης κτλ). Φασματοφωτομετρικός ανιχνευτής UV-VIS με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: Περιοχή μήκους κύματος: από 190 έως 700 nm. Φωτιστική πηγή: λυχνία δευτερίου. Εύρος σχισμής: 8nm. Ακρίβεια μήκους κύματος: ±1nm ή καλύτερη. Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: ±0.1nm ή καλύτερη. Επίπεδο θορύβου: 4 Χ 10-6AU ή μικρότερος. Απόκλιση: 1x10-4AU/ώρα ή μικρότερη. Γραμμικότητα: 2.5 ΑU. Να διαθέτει θερμοστατούμενη κυψελίδα σε εύρος έως 50°C τουλάχιστον με βήμα ρύθμισης ανά 1°C. Με χημικά αδρανή υλικά σε επαφή με το δείγμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Κατάλληλο αντιδραστήρα για την παραγωγοποίηση των βρωμικών ιόντων μετά την στήλη. | ΝΑΙ |  |  |
| Αυτόματη βαλβίδα επιλογής στηλών ή ανιχνευτών, που θα τοποθετηθεί εντός του παραπάνω θερμοστάτη στηλών, με αδρανή μέρη που έρχονται σε επαφή από τους διαλύτες έκλουσης και το δείγμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
| Κατάλληλο λογισμικό ελέγχου του συστήματος και επεξεργασίας των χρωματογραφημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Κατάλληλο για έλεγχο όλων των παραπάνω τμημάτων του συστήματος, καθώς και την καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων. Πλήρη προγράμματα διαχείρισης δεδομένων, ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός υπολογιστής πλήρης και κατάλληλος να δεχθεί το ανωτέρω λογισμικό τουλάχιστον με τα εξής χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή Intel ή αντίστοιχο τελευταίας τεχνολογίας, μνήμη RAM ≥ 8 GB, σκληρό δίσκο τεχνολογίας SSD 250 Gb τουλάχιστον, οθόνη LED 23” τουλάχιστον, DVD-RW, Windows 10 Pro 64bit, πληκτρολόγιο και ποντίκι καθώς και έγχρωμο εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης. | ΝΑΙ |  |  |
| Γενικά |  |  |  |
| Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου. | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από στήλη και προστήλη κατάλληλη για διαχωρισμό ανιόντων για λειτουργία της με την μέθοδο της χημικής συμπίεσης, και να είναι κατάλληλη και για τον διαχωρισμό των βρωμικών ιόντων. | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πρότυπα ανιόντων για την βαθμονόμηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί από τον προμηθευτή προς αξιολόγηση κατάλογος παρόμοιων εγκατεστημένων στην Ελλάδα συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διασφαλίζεται επταετής τουλάχιστον τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα του προσφερόμενου οργάνου. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι παραπάνω ζητούμενες προδιαγραφές να αποδεικνύονται στα φυλλάδια του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να δοθεί ο τύπος και το μοντέλο του προσφερόμενου είδους (τεχνικό φυλλάδιο) και η προσφορά να συνοδεύεται από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές, σημείο προς σημείο | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και παραδώσει το όλο σύστημα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στη λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |

| Πίνακας Β. Αναλυτής Ολικού Οργανικού Άνθρακα και Αζώτου |
| --- |
| Α/Α είδους | Σύντομη Περιγραφή είδους | Μον. Μέτρ. | Πλήθος |  |
| 1 | Πλήρης εργαστηριακός αναλυτής ολικού οργανικού άνθρακα και ολικού αζώτου | Τεμ. | 1 |  |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Να λειτουργεί με την αρχή της καταλυτικής οξείδωσης του δείγματος, και ανίχνευση με τη μέθοδο μη διασπειρώμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας (NDIR). | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει ικανότητα μέτρησης του ολικού άνθρακα (TC) και του ανόργανου άνθρακα (IC), του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC = TC-IC) και του μη πτητικού οργανικού άνθρακα (NPOC) σε υδατικά δείγματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει μελλοντική δυνατότητα μέτρησης και του πτητικού οργανικού άνθρακα (POC) με πρόσθεση επιπλέον εξαρτήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει μελλοντική δυνατότητα μέτρησης σε αέρια δείγματα του TC και CO2 | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει μελλοντική δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα μέτρησης στερεών δειγμάτων (π.χ. για μετρήσεις TOC σε ιλή και χώμα). | ΝΑΙ |  |  |
| Περιοχή μέτρησης: έως 30.000 mg/L για τον ολικό άνθρακα (ΤC) και έως 3.000 mg/L για τον ανόργανο άνθρακα (IC). | ΝΑΙ |  |  |
| Όριο ανίχνευσης: μικρότερο από 60 μg/L για τον ολικό άνθρακα (TC) και μικρότερο από 5 μg/L για τον ανόργανο άνθρακα. | ΝΑΙ |  |  |
| Επαναληψιμότητα: CV<2% για τις παραπάνω μετρήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος μέτρησης: μικρότερος από 4 min για τον ολικό άνθρακα (ΤC) και μικρότερος από 5 min για τον ανόργανο άνθρακα (IC). | ΝΑΙ |  |  |
| Η εισαγωγή του υδατικού δείγματος να γίνεται αυτόματα με αντλία σύριγγος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο όγκος ενέσιμου δείγματος να είναι ρυθμιζόμενος. | ΝΑΙ |  |  |
| Να πραγματοποιεί αυτόματη προσθήκη οξέος και αέρα (sparging) στο δείγμα για την απομάκρυνση του ανόργανου άνθρακα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει ικανότητα αυτόματης αραίωσης δειγμάτων και προτύπων, έως 50 φορές και με ακρίβεια καλύτερη από ±5%. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και έγχρωμη οθόνη LCD, για αυτόνομη λειτουργία, με το λογισμικό του συστήματος να έχει τις παρακάτω λειτουργίες: Αυτόματη επιλογή των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας. Αυτόματη επιλογή της βέλτιστης καμπύλης εργασίας. Σε περίπτωση δείγματος εκτός καμπύλης να διαθέτει λειτουργία αυτόματης επιλογής συνθηκών ανάλυσης και να επαναναλύει το δείγμα υπό αυτές τις συνθήκες Επανεκκίνηση του αναλυτή σε προκαθορισμένη ώρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να λειτουργεί και μέσω εξωτερικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, με κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας, ελέγχου του αναλυτή και επεξεργασίας αποτελεσμάτων, που να συμπεριλαμβάνεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Να ακολουθείται από μονάδα μέτρησης ολικού αζώτου σε υδατικά δείγματα, η οποία να ενσωματώνεται στον παραπάνω αναλυτή άνθρακα, με τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: Η μέθοδος μέτρησης να είναι με χημειοφωταύγεια μετά από την καταλυτική οξείδωση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 700°C. Να έχει περιοχή μέτρησης έως 10.000 mg/L. Να έχει όριο ανίχνευσης καλύτερο από 30 μg/L. Nα έχει επαναληψιμότητα μέτρησης ίση ή καλύτερη από 3% CV. Η διάρκεια της μέτρησης να είναι μικρότερη από 5 λεπτά. Να έχει ικανότητα ταυτόχρονης μέτρησης του ολικού αζώτου και του οργανικού άνθρακα στο ίδιο δείγμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το παραπάνω σύστημα να ακολουθείται από αυτόματο δειγματολήπτη, με τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| Να διαθέτει δειγματοφορέα με τουλάχιστον 90 θέσεις σωληναρίων δείγματος όγκου 20-25 mL. | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 200 αντίστοιχα φιαλίδια, με τα αντίστοιχα διαφράγματα και πώματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Nα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα μαγνητικής ανάδευσης, για την αποφυγή της επικάθισης των αιωρούμενων σωματιδίων στο δείγμα. Να συνοδεύεται και από τουλάχιστον 40 κατάλληλους μαγνήτες. | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός υπολογιστής πλήρης και κατάλληλος να δεχθεί το ανωτέρω λογισμικό τουλάχιστον με τα εξής χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή Intel ή αντίστοιχο τελευταίας τεχνολογίας, μνήμη RAM ≥ 8 GB, σκληρό δίσκο τεχνολογίας SSD 250 Gb τουλάχιστον, οθόνη LED 23” τουλάχιστον, DVD-RW, Windows 10 Pro 64bit, πληκτρολόγιο και ποντίκι καθώς και έγχρωμο εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης. | ΝΑΙ |  |  |
| Γενικά |  |  |  |
| Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου. | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πρότυπα για βαθμονόμηση όλων των μεθόδων μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από φιάλη καθαρού συνθετικού αέρα, εφόσον απαιτείται για την λειτουργία του αναλυτή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί από τον προμηθευτή προς αξιολόγηση κατάλογος παρόμοιων εγκατεστημένων στην Ελλάδα συστημάτων μέτρησης οργανικού άνθρακα του ίδιου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διασφαλίζεται επταετής τουλάχιστον τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα του προσφερόμενου οργάνου. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να δοθεί ο τύπος και το μοντέλο του προσφερόμενου είδους (τεχνικό φυλλάδιο) και η προσφορά να συνοδεύεται από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές, σημείο προς σημείο | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και παραδώσει το όλο σύστημα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στη λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |

O Προσφέρων

Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Υπογραφή, Σφραγίδα

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

(α) Στήλη Α/Α είδους: Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

(β) Στήλη Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους: Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

(γ) Στήλη Απαίτηση: Στη στήλη αυτή έχει συμπληρωθεί: Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

(δ) Στήλη Απάντηση: Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: (α) ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά και (β) Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

(ε) Στήλη Παραπομπή: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.